文件状态

| 发放部门： |  | 文件受控状态： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件发布状态： |  | 文件生效日期： |  |
| 备注： |  |  |  |

编制

| 部门 | 职位 | 签章 | 签章日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 肖琨 | 2022.09.08 |

评审

| 部门 | 职位 | 签章 | 签章日期 |
| --- | --- | --- | --- |

批准

| 部门 | 职位 | 签章 | 签章日期 |
| --- | --- | --- | --- |

修订历史

| 版本号 | 修订人 | 更改描述 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.00 | 肖琨 | 初版 | 2022.09.08 |

编写说明：

正式的说明书需要删除本文1-3页。

吸入笑气镇痛装置

C600型

使用说明书

杭州圣王医疗设备有限公司

说明

感谢您购买C600型吸入笑气镇痛装置。

本仪器和本使用说明书所述性能指标和操作程序相符合，在检查、安装、使用、维护过程中必须按照本使用说明书所提供的说明、标签和注意事项！

C600型吸入笑气镇痛装置简称镇痛装置。

使用产品前，请仔细阅读本使用说明书的内容，使镇痛装置发挥最佳性能，同时确保操作者和患者的安全，阅读后请妥善保存本使用说明书，以便需要时可以随时查阅。

为确保您收到的镇痛装置完整无误，便于后续的安装和使用，请按照装箱清单进行核对检查，若有差错，请速与我们联系。客服电话：0571-88577072。售后热线：400-8232386。

产品名称：吸入笑气镇痛装置

规格型号：C600型

产品注册号：国械注准20163080290

产品技术要求编号：国械注准20163080290

生产许可证编号：浙食药监械生产许 20100205号

生产厂家：杭州圣王医疗设备有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙泉路8-1号

生产地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙泉路8-1号

邮编：311121

电话：0571-88577072

传真：0571-88577072

本使用说明书首次发行日期：2017-06。

修订时间：2020-06

责任声明

杭州圣王医疗设备有限公司对本说明书拥有最终解释权。

杭州圣王医疗设备有限公司仅在下列情况下对镇痛装置的安全性、可靠性和性能负责：安装、操作、调试、重新调试、改进和维修均由杭州圣王医疗设备有限公司认可的人员进行，电气安装环境符合国家标准，且能按照本使用说明书正确使用镇痛装置。

若下列情况出现，杭州圣王医疗设备有限公司不对镇痛装置的安全性、可靠性和性能负责：组件被拆装、拉伸、重新调试；产品没有按照《使用说明书》正确使用。

维修服务保证

免费服务范围：凡符合杭州圣王保修服务条例范围规定的设备皆可享受免费服务。

收费服务范围：凡不符合杭州圣王保修服务条例范围规定的设备，杭州圣王将实行收费服务；即使在保修期内，由于以下原因造成产品需要维修的情况：人为损坏，电网电压超出设备的规定范围，不可抗拒的自然灾害。

保修说明

1、	主机及主要部件保修一年，附件（包括：电池、面罩、呼吸回路、呼吸气囊等，一次性用品除外）保修半年；凡按照操作手册正常使用，非人为损坏的故障本公司在有效保修期内免费维修，有效保修期外维修只收取维修工本费。

2、	用户请妥善保存产品保修卡、安装验收单等相关凭证，在维修时将被要求出示以上凭证为保修依据。

3、	产品的保修起始日期为安装验收单（和\或）保修卡上所注明的安装验收日期。

4、	维修过的产品，在原有效保修期内继续享有保修服务，若距有效保修期结束已不足三个月，则所更换的配件或附件自更换之日起享有三个月的保修期。

5、	更换下来的有瑕疵的配件或附件归杭州圣王医疗设备有限公司保留，用于分析改进。

例外条款

1、安装验收单和保修卡有涂改；内容与产品标识不符。

2、非杭州圣王医疗设备有限公司授权的人员拆动、维修造成损坏。

3、未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成的损坏（如；工作环境温度湿度过高，主机的通风散热不能保证，电压不稳过高等）。

4、个人失误造成的损坏（如：坠落、挤压、液体渗入等）。

5、使用中造成外壳正常磨损不在保修范围。

6、由于水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏。

限制说明

除以上具体指明的责任外，杭州圣王医疗设备有限公司在任何情况下皆不对任何直接、间接、特殊、附带或继发性损害承担任何连带责任。请使用者密切注意产品的使用说明书中所规定的禁忌症要求和在医护人员的有效指导下操作该产品。

售后服务单位

售后服务单位：杭州圣王医疗设备有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙泉路8-1号     邮编：311121

电话：0571-88577072                             传真：0571-88577072

售后热线：400-8232386

网址：http://www.hzsunkings.com

产品序列号

目录

安全指南

随机文件及包装检查

《C600型吸入笑气镇痛装置使用说明书》1册。

在使用吸入笑气镇痛装置前，请严格检查产品包装及镇痛装置的完整性和洁净度。

警告性声明术语和警告性符号说明

您在阅读本使用说明书时，当遇到“危险”、“警告”、“小心”、“注意”等警告性术语和符号时应特别注意，这些术语和符号是按危害的重要程度提醒您在使用过程中应注意的问题。

这些警告术语和符号分别具有下列意义：

警告性声明

通用警告符号。您应当了解的如何避免操作者或使用者可能遭受严重伤害的信息。 XXX。 XXX。

警告性符号

缩写词及意义

| 名称 | 意义 |
| --- | --- |
| O2 | 氧气 |
| N2O | 笑气 |
| MPa | 兆帕 |
| LPM | 升/分钟 |
| L | 升 |

运输、贮存及工作的环境条件

运输环境条件

1) 运输湿度：≤80%。

2) 运输温度：-5℃~40℃。

3) 大气压强：70~106KPa。

贮存环境条件

1) 贮存湿度：≤80%。

2) 贮存温度：5℃~40℃。

3) 大气压强：70~106KPa

工作环境条件

1) 工作温度：5℃~40℃。

2) 工作湿度：≤80%。

3) 大气压强：86~106KPa。

4) 工作电压： 220V 50Hz。

安全类型

本镇痛装置的安全分类：

对电击防护分类：Ⅰ类设备及内部电源设备；

应用部分对电击防护分类：B型应用；

对有害进液和颗粒物质的防护分类：IPX0不防进液；

灭菌的方法：

富氧环境下使用分类：可在富氧环境下使用

运行模式分类：连续运行；

管理类型：III 类；

设备是否具有对除颤放电效应防护的应用部分：无；

永久性安装设备或非永久性安装设备：非永久性安装设备；

按照制造商推荐的消毒、灭菌方法分类：按产品说明书推荐的方法进行消毒、灭菌。

使用安全

镇痛装置的使用者必须是经过培训并能够正确使用本镇痛装置的人员，未接受过针对本仪器操作的专业培训的人员请勿操作本仪器。

使用本仪器前应注意以下现象：

镇痛装置不能用于对头痛、胃痛等患者的镇痛。 镇痛装置应选择氧气、笑气作为输入气体。如果使用任何其它气体作为输入气体，有可能损坏镇痛装置，甚至对患者造成伤害。

镇痛装置用于非易燃环境，防止发生火灾和爆炸。 操作者在使用镇痛装置之前，必须确认镇痛装置处于正常的工作状态和操作环境下。 非专业人员不得拆卸本镇痛装置，以免造成镇痛装置故障。 镇痛装置使用的气体为高压助燃气体，严禁油脂粘污。 气体遇热可能引起爆炸，应远离热源。 使用时间不应过长，即间断吸入时间不应超过3-4天、连续吸入2小时应间断吸入氧气15分钟，大量长时间吸入可造成对骨髓抑制。 使用结束后应立即让患者吸入不小于5分钟的纯氧，以防止弥散性缺氧对已缺氧的心肌造成的危害。 禁忌症：阻塞性呼吸系统疾病患者、严重药物依赖及精神异常者、药物性或疾病性的肺纤维化患者、肠梗阻患者、耳鼻咽喉疾病（如严重的鼻窦炎、中耳疾患、鼓膜移植等）、急性上呼吸道感染、妊娠期妇女（终止妊娠除外）、严重传染病患者、严重心血管疾病或心功能不全者及其他医护人员认为不适合使用者必须慎用或不用。 使用前应详细询问病史，如有中耳炎、肠梗阻、气腹（例如进行腹腔镜手术）等，以避免使体内气体容积增大造成的不良反应。 本设备预期仅由专业医护人员使用。 电池有着火、爆炸和燃烧的危险，不要挤压、加热超过212F或焚烧，非专业人士不要拆卸。 在一个区域内，相同或者相近的设备使用不同的报警预置，可能有潜在的危险存在。

为了保证患者安全，请使用本公司生产或推荐的部件和附件。 不能使用导热、导电的呼吸系统导管。 设备应安全固定，移动设备时通气管不能拖地。 镇痛装置的输入气源必须清洁、干燥，以免造成本镇痛装置故障。 使用本镇痛装置之前，必须有专业人员确认镇痛装置内部所使用的输入气体开关的设置是正确的。 排放的输入气体不会污染环境，但是环境必须通风，否则排放的氧气、笑气由于助燃作用可能造成火警危险。 镇痛装置使用以前要仔细检查各种连接的正确性，确保系统不漏气。 使用气体时，开关阀门不可过度用力。 气体应在环境温度为5℃以上使用。 为保证镇痛装置能长期安全使用，请遵循本使用说明书所提供的使用指导。但本使用说明书不能取代已制定的治疗病人的医疗惯例。 定期对镇痛装置进行维护保养。 镇痛装置的包装材料应放在儿童无法触及的地方或按照相关环保规定处置。 镇痛装置的配件到达其使用寿命后，应遵循同类产品的弃置方法处理。 镇痛装置的充电电池不允许操作者取出。电池不能让小孩接触。使用前放在原始包装中。用过的电池应妥善处理。请勿将电池放入口中，如果吞咽，则应立即联系医生或当地中毒检测中心。 专业人士在更换电池时采用原厂电池更换，使用非原厂电池可能有着火和爆炸的危险。 镇痛装置在使用的过程中涉及到气体流量、浓度设定的控制，在使用过程中应尽量避免将镇痛装置的市电插头和大功率设备或系统插在同一个插排或插座上。

【注意】以上提及的安全要求是基本的，具体使用过程的具体安全要求请留意以后各章节。

【注意】安全要求的重要性不按先后排列。以后各章节提到的安全要求与本章列出的安全要求同等重要。

安全标志

设备及附件表面标志含义如下：

| 标至 | 含义 |
| --- | --- |
|  | 禁止推 |
|  | 禁止坐 |
|  | 禁止踩 |
|  | 禁止靠 |

C600型吸入笑气镇痛装置概述

功能

吸入笑气镇痛装置通过患者自主吸入笑气/氧气混合气体来达到对人体疼痛知觉的抑制作用。

适用范围

吸入笑气镇痛装置输送医用笑气与医用氧气的混合气体，用于临床分娩、妇产科无痛人流、口腔领域的镇痛，有助于减轻胃肠镜的检查时的不适及疼痛。

禁忌症

- 阻塞性呼吸系统疾病患者；

- 严重药物依赖及精神异常者；

- 药物性或疾病性的肺纤维化患者；

- 肠梗阻患者；

- 耳鼻咽喉疾病（如严重的鼻窦炎、中耳疾患、鼓膜移植等）；

- 急性上呼吸道感染；

- 妊娠期妇女（终止妊娠除外）；

- 严重传染病患者；

- 严重心血管疾病或心功能不全者；

- 气腹（例如进行腹腔镜手术）及其他医护人员认为不适合使用者。

禁忌症患者必须慎用或不用吸入笑气镇痛装置。

性能指标

镇痛指标

- 镇痛开始时间：30～50秒；

- 镇痛高峰时间：40～120秒；

- N2O（笑气）完全呼出时间：3分钟。

呼吸参数

- 潮气量：由病人自主控制；

- 流量：0～20L/分钟；

- 氧气浓度调节范围：30%～100%；

- 笑气浓度调节范围：0%～70%；

- 输出流量在整数档位指示误差：±10%。

供气模式

- 持续供气;

- 按需供气。

物理参数

- 整机体积：678mm（长）×400mm（宽）×1310mm（高）；

- 整机重量：20.5Kg；

- 输入功率：100VA。

C600型吸入笑气镇痛装置特点

- 10.1寸带触摸液晶屏；

- 内置可充电高容量电池，当断电时，提供本装置的应急用电;

- 听觉信号报警、视觉信号报警及文字报警；

- 屏幕显示模式：数字、图形或数字图形混合式；

- 混合气体流量在0 LPM～20 LPM的宽范围内可调；

- 笑气浓度0%～70%范围内可调;

- 混合气体中笑气最高浓度为70%（即笑气设定浓度0%～70%可调，氧气设定浓度30%～100%可调）；

- 计费功能：三种计费模式可随意设置-按次计费、按时间计费或按流量计费，点击触摸屏上计费按钮或设备上的计费按键进行计费；

- 镇痛模式设置：可自定义10组以上镇痛模式；

- 病人信息管理：对病人的信息进行输入存储，查询，删除等功能；

- 病新鲜气体出口：气道压力监测，智能控制新鲜气体流量；

- 可选配HandyOxi 500®型掌式脉搏血氧仪，通过预留接口连接到设备上，设备会在血氧显示区显示此血氧仪所监测的血氧饱和度、脉率及灌注水平；

工作原理

镇痛装置的气源为氧气和笑气，用户可以使用氧气瓶和笑气气瓶对镇痛装置进行供气或者使用医院中心供气方式进行供气。气瓶提供的气体经过减压器减压（若气源选择中心供气则不需要通过减压阀）分别进入气体回路，旋转仪器面板上的流量调节旋钮设定混合气体的流量，旋转仪器面板上的笑气浓度调节旋钮可实现笑氧比例的调节。混合气体进入病人呼吸回路，供患者吸入，呼出的废气从另一通道排出。镇痛装置实时检测气体回路的工作状态，并将混合流量和设定的笑气浓度实时地在液晶屏幕上显示。

镇痛装置组成

面板组成

图2.1 C600吸入笑气镇痛装置前面板图

图2.2 C600吸入笑气镇痛装置左面板图

图2.3 C600吸入笑气镇痛装置右面板图

图2.4 C600吸入笑气镇痛装置后面板图

面板各部件功能描述。

| 序号 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏 | 显示设备当前状态 |
| 2 | 灯带 | 显示供电状态及报警状态 |
| 3 | 流量调节旋钮 | 设定混合气体总流量，调节范围为0～20LPM；开关外部的大圈用于粗调，内部的小圈用于细调 |
| 4 | 电源键 | 长按开启或关闭整个系统 |
| 5 | 笑气输入接口 | 笑气通过该接口输入到镇痛设备 |
| 6 | 声音控制键 | 报警听觉信号的开启或关闭，只能控制中优先级和低优先级听觉信号。 |
| 7 | 混合气体控制键 | 实现镇痛装置混合气体输出状态之间的循环切换，切换逻辑为：混合气体->纯氧气->关闭 |
| 8 | 氧气输入接口 | 氧气通过该接口输入到镇痛设备 |
| 9 | 计费控制键 | 开启或停止计费功能 |
| 10 | 笑气浓度调节旋钮 | 设定笑气浓度，调节范围为0～70%；开关外部的大圈用于粗调，内部的小圈用于细调 |
| 11 | 快速供氧键 | 按下该按键后，镇痛设备以最大流量输出纯氧气；释放该按键后，镇痛设备进入就绪状态 |
| 12 | 四通接口 | 用于连接四通 |
| 13 | 扬声器发声口 | 用于听觉报警信号的输出 |
| 14 | 电源接口 | 用于连接网电源 |
| 15 | 电池仓盖板 | 使用工具开启后，可以更换电池 |
| 16 | 通信板接口 | 用于与外接设备通信 |
| 17 | 外置扩展屏触摸接口 | 外置扩展屏通过该接口将触摸信息传入镇痛设备 |
| 18 | 外置扩展屏视频接口 | 镇痛设备通过该接口将视频信号传入外置扩展屏 |

灯带组成

XXX

电源接口组成

图2.5电源接口图

电源接口功能描述

| 序号 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | 电源开关 | 控制设备网电源的开关 |
| 14.2 | 熔断器座 | 安装2颗陶瓷熔断器 |
| 14.3 | 网电源接口 | 连接网电源线 |

通信接口组成

XXX

安装调试

【注意】为保证镇痛装置正常工作，使用前请先阅读本章及第一章安全指南，并按要求进行安装。

镇痛装置与其他部件的安装

XXX

图3.1气瓶柜安装

图3.1机架安装

电源安装

C600吸入笑气镇痛装置采用220V 50Hz市电供电。使用随设备配备的电源线，将电源线插入如图2.7.3的网电源接口，另一端插入接地的网电源插座。在应急情况下可以采用镇痛装置内部的锂电池供电。

镇痛装置内置的锂电池电池不允许操作者取出。用过的电池应妥善处理，请勿将电池放入口中。如果吞咽，则应立即联系医生或当地中毒检测中心。电池有着火、爆炸和燃烧的危险，不要挤压、加热超过100℃或焚烧。非专业人士不要拆卸电池。 确保网电源接口的保护接地端子可靠接地。 安装或使用环境的电磁环境应符合第9章吸入笑气镇痛系统抗扰度的要求。

熔断器安装

本产品采用的熔断器规格为5H T2H250V。

熔断器不允许操作者更换；若需更换，请及时联系生产厂家。

安装与调试

开箱并检查

从包装箱中取出镇痛装置和附件，保存好包装材料以备后续运输或保存，请按《装箱核对清单》清点附件，检查是否有任何机械性损坏。如有问题请立即与本公司销售部或代理商联系。标准配置机型的装箱清单，详见《装箱核对清单》。

固定主机

将镇痛装置从包装箱中取出，可根据气体供应方式选择不同的主机固定方法。一般情况下，中心供气的用户可以选择机架固定镇痛装置，气瓶供气的用户可以选择气瓶柜固定镇痛装置。

包装箱内随附有4颗M6内六角螺丝以及内六角扳手用于固定镇痛装置。

气源连接

将氧气源与镇痛装置氧气输入接口连接，将笑气源与镇痛装置笑气输入接口连接。

镇痛装置不自带气瓶，可使用中心供气系统或10L钢制无缝气瓶供气。 中心供气系统输出气压要求0.20-0.45MPa；钢制无缝气瓶需要连接相应的减压器并调节输出气压至0.20-0.45 Mpa。 过低或过高的气压将导致设备不能正常工作甚至损坏！

请选择配有G5/8标准接口钢制无缝气瓶；气瓶符合GB5099.94要求。 氧气减压器、笑气减压器请选择配有G5/8标准接口医用气体减压器。 输入设备的气体压力低于0.15MPa时，设备将报警并关闭混合气体输出。

四通安装

呼吸气囊安装

呼吸回路安装

呼吸回路及面罩连接

开机调试

开启氧气源及笑气源，将镇痛装置后面板的电源开关调整到接通状态，长按镇痛装置前面板的电源键3秒，设备启动。

设备启动后会首先进行开机自检，如果气源和系统均无异常，镇痛装置直接进入就绪状态，用户可以正常操作镇痛装置。设备的具体操作方法、顺序及配置方法，请参见第4章。如果设备自检失败，用户需要根据提示处理异常或联系本公司售后工程师。

如发现镇痛装置功能有损坏的迹象，不得使用镇痛装置在病人身上进行任何治疗，请立即与本公司售后工程师联系。

操作指南

设备开机

操作面板介绍

开机操作

长按镇痛装置前面板的电源键3秒，设备启动。设备开机后会首先进行自检，自检时设备会显示自检界面，自检界面如图4.1.1所示。

图4.1.1 设备自检界面

自检过程中，设备会在自检界面打印自检过程的信息，如图4.1.2所示。

图4.1.2 自检过程的打印信息

如果自检通过，设备直接进入默认主界面。如果自检失败，设备会进入自检失败提示界面。如图4.1.3所示。

图4.1.3 自检失败提示界面

在自检失败提示界面，镇痛装置会提示设备自检失败的项目，方便用户检查设备。在该界面中提供2个选项。如果用户选择“继续运行”设备会进入默认主界面，但默认主界面会发出对应的报警信息；如果用户选择“关机”设备会关机。

设备关机

使用过程中，用户长按镇痛装置前面板的电源键3秒，设备会弹出关机提示弹窗，此时用户释放电源键后，设备关机。关机提示弹窗如图4.2.1所示。

图4.2.1 关机提示弹窗

显示界面介绍

界面分区功能介绍

如图4.3.1.1所示，设备显示界面分为3个区，分布为菜单栏、状态栏和显示区。

图4.3.1.1 设备显示界面分区图

信息管理菜单介绍

如图4.3.2.1，信息管理菜单共有5个选项，分布是信息输入、信息查询、波形图查询、管理员登录、系统设置。

图4.3.2.1 信息管理菜单

信息管理菜单功能项介绍如下。

“信息输入”：用于患者信息的输入，包括患者姓名、联系方式、生日等信息；

“信息查询”：用于患者信息的查询，可以通过患者姓名、联系方式、生日等选项查询患者的历史信息。

“波形图查询”：用于查询患者历史波形图。注意：有些设备型号可能没有该功能，当用户需要该功能时请与本公司售后联系。

“管理员登录”：用于管理员的登录。管理员可以通过该功能登录设备，获取设备提供的只限于管理员的功能。

“系统设置”：用于配置系统的部分选项。注意：该功能只有管理员才能使用。

信息管理各选项的具体操作指南，请查看本说明书其他章节。

模式管理菜单介绍

如图4.3.3.1所示，模式管理菜单共有3个选项，分布是镇痛模式设置、计费模式设置、调节幅度设置。

图4.3.3.1 模式管理菜单

模式管理菜单功能项介绍如下。

“镇痛模式设置”：用于设置镇痛模式。

“计费模式设置”：用于设置计费模式，包括按次计费、按时计费、按流量计费。

“调节幅度设置”：用于设置镇痛设置前面板中流量调节旋钮及浓度调节旋钮中微调旋钮的调节量。

模式管理各选项的具体操作指南，请查看本说明书其他章节。

显示模式菜单介绍

如图4.3.4.1所示，显示模式菜单共有3个选项，分布是默认模式、模式一、模式二、模式三、自主呼吸、血氧模式。

图4.3.4.1 显示模式菜单

显示模式菜单功能项介绍如下。

“默认模式”：设置镇痛设备以默认模式显示数据。

“模式一”：设置镇痛设备以模式一显示数据。

“模式二”：设置镇痛设备以模式二显示数据。

“模式三”：设置镇痛设备以模式三显示数据。

“自主呼吸”：设置镇痛设备以自主呼吸模式显示数据。

“血氧模式”：设置镇痛设备以血氧模式显示数据。

显示模式各选项的具体操作指南，请查看本说明书其他章节。

帮助菜单介绍

如图4.3.5.1所示，帮助菜单共有3个选项，分布是使用说明、关于。

图4.3.5.1 帮助菜单

帮助菜单功能项介绍如下。

“使用说明”：详细介绍设备的各个部分的使用方法。

“关于”：设备的关于项，包括厂家名称、联系方式以及版权说明等。

帮助菜单各选项的具体操作指南，请查看本说明书其他章节。

状态栏介绍

如图4.3.6.1所示，状态栏从左到右分别为信息栏，符号栏以及时间栏。

图4.3.6.1状态栏

信息栏以文字形式给出当前系统的信息，包括报警信息、运行状态信息等；

符号栏以图标的形式给出当前系统的状态。符号栏各图标的含义如表4.3.6.1所示

表4.3.6.1 状态栏图标含义表

| 图标 | 含义 |
| --- | --- |
|  | 设备处于报警状态 |
|  | 设备处于持续供气模式 |
|  | 设备处于自主供气模式 |
|  | 设备停止输出气体 |
|  | 设备正在输出笑气与氧气混合气体 |
|  | 设备处于一键纯氧输出状态 |
|  | 设备处于快速供氧状态 |
|  | 听觉报警取消（只能取消中、低优先级听觉报警） |
|  | 听觉报警启用 |
|  | 设备供电模式为网电源 |
|  | 设备供电模式为内置电池 |
|  | 设备电池电量为空 |
|  | 设备电池电量剩余25% |
|  | 设备电池电量剩余50% |
|  | 设备电池电量剩余75% |
|  | 设备电池电量为100% |

时间栏显示相对时间，用于给用户时间上的提示。时间栏实际上是一个按键，用户单击时间栏可以使时间栏的时间从0开始重新计时。

显示区介绍

显示区通过各个显示模式显示镇痛设备的数据，显示模式可以通过“显示模式”菜单设置。

显示区具体显示的内容，请查看本说明书其他章节。

消息弹窗介绍

镇痛设备共内置有5种消息弹窗，分别为错误消息弹窗、警告消息弹窗、提示消息弹窗、疑问消息弹窗以及成功消息弹窗，分别用来向用户传递不同的设备运行消息。

错误消息弹窗

警告消息弹窗

警告消息弹窗用于向用户传递警告消息，在用户修改未保存等情况下会出现警告消息弹窗，如果用户忽视警告消息弹窗可能会导致操作不成功等意外情况出现。如图4.4.2.1为警告弹窗的样式，用户可根据消息内容选择点击确定按键或取消按键。

图4.4.2.1 警告消息弹窗

提示消息弹窗

提示消息弹窗用于向用户传递需要注意消息，在用户的某些操作存在错误，且该错误会被系统拒绝的情况下，系统弹窗提示消息弹窗。如图4.4.3.1为提示弹窗的样式，用户可以点击确定按键关闭提示弹窗。

图4.4.3.1 提示消息弹窗

疑问消息弹窗

成功消息弹窗

成功消息弹窗用于向用户传递操作成功消息，在用户的某些操作被系统接受后，系统会弹出成功弹出提示用户操作成功。如图4.4.5.1为成功弹窗的样式，用户可以点击确定按键关闭成功弹窗。

图4.4.5.1 成功消息弹窗

显示模式介绍

默认主界面

如图4.5.1.1所示，默认主界面以数字和柱状图的形式，把设备所有重要信息全部显示在一个屏幕里，方便用户及时获取设备运行状态。

图4.5.1.1 默认主界面

默认主界面显示内容如表4.5.1.1所示。

表4.5.1.1 默认主界面显示内容表

| 序号 | 控件形式 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字 | 显示氧气累计使用量 |
| 2 | 柱状图 | 显示氧气流量 |
| 3 | 数字 | 显示氧气流量 |
| 4 | 数字 | 显示笑气累计使用量 |
| 5 | 柱状图 | 显示笑气流量 |
| 6 | 数字 | 显示笑气流量 |
| 7 | 数字 | 显示混合气体累计使用量 |
| 8 | 柱状图 | 显示混合气体流量 |
| 9 | 数字 | 显示混合气体流量 |
| 10 | 数字 | 显示氧气实际浓度值 |
| 11 | 数字 | 显示氧气输入压力值 |
| 12 | 数字 | 显示笑气浓度设定值 |
| 13 | 数字 | 显示笑气输入压力值 |
| 14 | 按键 | 点击该按键停止计费 |
| 15 | 按键 | 点击该按键查询费用 |
| 16 | 按键 | 点击该按键开始计费 |

点击查询计费按键会出现费用窗口，如图4.5.1.2所示。费用窗口显示3秒后会自动关闭。

图4.5.1.2 费用窗口

模式一

如图4.5.2.1所示，模式一使用大号字体提供了气体压力、混合气体流量以及气体浓度信息，方便用户及时了解系统状态。

图4.5.2.1 模式一界面

模式一界面显示内容如表4.5.2.1所示。

表4.5.2.1 模式一界面显示内容表

| 序号 | 控件形式 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字 | 显示氧气实际浓度值 |
| 2 | 数字 | 显示氧气输入压力值 |
| 3 | 数字 | 显示混合气体流量 |
| 4 | 数字 | 显示笑气浓度设定值 |
| 5 | 数字 | 显示笑气输入压力值 |

模式二

如图4.5.3.1所示，模式二使用大号字体提供了氧气实时浓度、设定笑气浓度以及混合气体流量信息，方便用户及时了解系统状态。

图4.5.3.1 模式二界面

模式二界面显示内容如表4.5.3.1所示。

表4.5.3.1 模式二界面显示内容表

| 序号 | 控件形式 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字 | 显示氧气实际浓度值 |
| 2 | 数字 | 显示混合气体流量 |
| 3 | 数字 | 显示笑气浓度设定值 |

模式三

如图4.5.4.1所示，模式三提供了系统最关键的笑气浓度及混合气体流量设定界面。用户可以点击相关按键方便的控制笑气浓度以及混合气体流量值。

图4.5.4.1 模式三界面

模式三界面显示内容如表4.5.4.1所示。

表4.5.4.1 模式三界面显示内容表

| 序号 | 控件形式 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按键 | 降低笑气设定浓度，点击一次相当于旋转“笑气浓度细调旋钮”一格 |
| 2 | 按键 | 增加笑气设定浓度，点击一次相当于旋转“笑气浓度细调旋钮”一格 |
| 3 | 数字 | 笑气浓度设定值 |
| 4 | 数字 | 混合气体流量设定值 |
| 5 | 按键 | 增加混合气体流量，点击一次相当于旋转“流量细调旋钮”一格 |
| 6 | 按键 | 降低混合气体流量，点击一次相当于旋转“流量细调旋钮”一格 |

自主呼吸

血氧模式

信息管理介绍

信息输入

信息输入功能用来查看当前患者信息，或新增患者信息。如果当前患者信息为空，打开信息输入界面时看到的是空的患者信息，如图4.6.1.1所示。

图4.6.1.1 患者信息输入内容为空

如果当前患者信息不为空，打开信息输入界面时看到的是当前患者的信息。如图4.6.1.2所示。

图4.6.1.2 患者信息输入内容不为空

镇痛设备支持输入患者的病历号、姓名、联系方式、出生日期、性别、计费模式以及镇痛参数等信息。

在信息输入界面点击“新增”按键可以增加新的患者信息。如图4.6.1.3所示。该图中，点击出生日期后显示具体日期的按键可以进入日历界面，选择患者实际的出生日期。

图4.6.1.3 新增患者信息

如果操作者新增了患者新增，在保存信息时，系统会弹出弹出，提示操作者是否把新增的用户设置为当前用户，如图4.6.1.4所示。

图4.6.1.4 新增用户保存时的弹出信息

信息查询

如图4.6.2.1所示，操作者可以通过患者的病历号、姓名、联系方式以及出生日期等信息查询系统中的患者信息。操作者不需要输入所有的4个查询条件。系统会根据操作者提供的1-4个条件查找出所有满足条件的患者信息。

另外系统支持模糊查找功能，操作者可以只输入一部分查询条件就可以找到满足条件的患者信息。图4.6.2.2所示为模糊查找结果，操作者只需在患者姓名栏输入“张”系统就可以查找所有张姓的患者信息，并在患者信息栏显示。

图4.6.2.1 信息查询界面

如果查询中需要用到出生日期，请选中出生日期栏后面的复选框。

图4.6.2.2 模糊查询结果

操作者在患者信息栏选中患者信息后，点击窗口中的启用按键，就可以把选中的患者设置为当前患者。

波形图查询

镇痛装置内置有波形图查询功能，用于记录和查询患者治疗过程中的波形数据。

该功能和设备型号相关，部分型号没有此功能。如果你的设备不具有该功能，请联系原厂确认。

XXX

管理员登录

设备管理员可以通过该功能登录设备，获取设备提供的只限于管理员的功能。图4.6.4.1为管理员登录界面。普通用户可以通过输入管理员账号和密码成为管理员用户。

图4.6.4.1 管理员登录界面

系统默认的管理员账号和密码都为“sunkings”（全小写），用户可以使用默认账号密码登录设备，在建立自己的账号和密码后可以删除默认账号和密码。

在管理员登录后，可以注册新的管理员账户，注销现有管理员账户，以及登出现有管理员账户，设备会显示目前登录的管理员账户，如图4.6.4.2所示。

图4.6.4.2 管理员登录后的界面

注册新的管理员账户的界面如图4.6.4.3所示。

图4.6.4.3 管理员注册

注销已有管理员账户的界面如图4.6.4.4所示。

图4.6.4.4 管理员注销

系统设置

管理员可以进行系统设置，以便系统更加符合用户的操作习惯。

系统设置菜单默认是不可见的，只有管理员登录之后才会显示。

如图4.6.5.1所示，系统为管理员提供了设置压力报警阈值功能、设置设备IP地址功能，设置供气模式功能。

图4.6.5.1 系统设置界面

在“供气模式”一栏，管理员可以选择当前设备的供气模式。

点击“压力报警阈值设置”会弹出如图4.6.5.2的界面，管理员可以修改设备默认的压力报警阈值。

图4.6.5.2 压力报警阈值修改界面

点击“IP地址设置”按键，会弹出如图4.6.5.3的界面，管理员可以查看或修改当前设备的网络信息。

图4.6.5.3 IP地址设置界面

模式管理介绍

镇痛模式设置

镇痛模式设置界面预置了10种镇痛模式，如图4.7.1.1所示。用户可以点击任意一种镇痛模式，并点击启用按键启用选中的镇痛模式。

用户可以点击新增按键增加自己的镇痛模式。

点击退出按键返回到主界面。

图4.7.1.1 镇痛模式设置界面

用户点击新增按键后，会弹出如图4.7.1.2的输入窗口，用户需要输入新镇痛模式的名称、混合流量值以及笑气浓度值，之后点击确定按键增加新的镇痛模式。如果用户中途决定取消新镇痛模式的输入，需要点击退出按键。

图4.7.1.2 新镇痛模式输入窗口

计费模式设置

计费模式设置窗口提供了按次（单次）计费、按时间计费以及按流量计费三种计费模式。计费模式设置窗口如图4.7.2.1所示。

图4.7.2.1 计费模式设置

用户可以点击选择按键选择需要的计费模式，当用户选中某个计费模式后，对应的选中按键背景色会变为绿色。

用户可以在计费模式对应的文本框中输入需要的计费价格，之后点击保存按键，系统会保存用户输入的价格数值，且该数值关机后仍会被保存。

用户如果点击取消选择按键，系统将不会选择任何一种计费模式。

用户点击退出按键后，系统返回主界面。

调节幅度设置

调节幅度设置功能用于设置镇痛设置前面板中流量调节旋钮及浓度调节旋钮中微调旋钮的调节量。如图4.7.3.1所示，用户可以点击相应的数值设置微调旋钮旋转一格对应的数值。

图4.7.3.1 调节幅度设置

用户点击确定按键确定输入的设置，点击退出按键返回到主界面。

帮助系统介绍

使用说明

如图4.8.1.1所示，使用说明主窗口包含了镇痛设置几乎所有重要功能的详细说明。此外，使用说明中还包含了设备关键参数、故障排查的详细说明，并且还对笑气的适用症、禁忌症以及不良反应进行了说明，方便用户迅速及时的了解镇痛设备的详细信息。

用户可以点击使用说明窗口的各个子窗口，就可以看到各个子功能的详细说明。

图4.8.1.1 使用说明主窗口

以笑气简介功能为例，用户在使用说明窗口中点击笑气简介子窗口就可以打开笑气简介窗口，如图4.8.1.2所示。

图4.8.1.2 笑气简介窗口

在各个具体的使用说明项目中，用户可以拖动右侧的滑动控件浏览全部的内容，用户点击返回按键将返回使用说明主窗口，点击退出按键将返回主界面。

关于

关于窗口的内容如图4.8.2.1所示。

图4.8.2.1 关于窗口

用户可以在关于窗口查看镇痛设备的发布信息及本公司联系方式，其中，

产品名称：镇痛装置的注册名称；

软件版本号：镇痛装置内部软件的发布版本号；

软件发布日期：镇痛装置内部软件的发布日期；

硬件版本号：镇痛装置内部主板硬件的版本号；

版权所有：描述镇痛装置的版权所有信息；

Copyright：用英文描述镇痛装置的版权所有信息；

网址：杭州圣王医疗设备有限公司的官方网址；

售后热线：杭州圣王医疗设备有限公司的售后热线。

用户可以点击退出按键返回至主界面。

键盘输入功能

镇痛装置内置有键盘输入功能，单击需要输入信息的文本框后，设备会弹出内置键盘。设备内置键盘支持小写英文字母、大写英文字母、数字、符号以及中文的输入。内置键盘如图4.9.1所示。

图4.9.1 内置键盘

内置键盘的功能分区描述如图4.9.2所示。

图4.9.2 内置键盘功能分区图

其中各部分的功能及描述如下所述，

- 字母及符号分区。用于输入字母及符号，在中文模式下可以通过汉语拼音输入汉字。

- 文字区。中文模式下该区显示待输入的汉字。

- 向上翻页键。在中文模式下通过该键向上翻页。

- 向下翻页键。在中文模式下通过该键向下翻页。

- 关闭键。关闭内置键盘。

- 数字分区。通过该分区按键输入数字，在中文模式下可点击该区按键输入对应的汉字。

- 模式切换键。点击该键切换输入模式，输入模式在“英文小写模式”->“英文大写模式”->“中文模式”三种模式下循环切换。

英文小写输入模式

图4.9.1.1 英文小写模式输入状态图

如图4.9.1.1所示。在模式切换键内容为“小写”时，点击内置键盘按键可以输入英文小写字母、数字以及符号。

英文大写输入模式

图4.9.2.1 英文大写模式输入状态图

如图4.9.2.1所示。在模式切换键内容为“大写”时，点击内置键盘按键可以输入英文大写字母、数字以及符号。

汉字输入模式

图4.9.3.1 汉字输入模式状态图

如图4.9.3.1所示。在模式切换键内容为“中文”时，点击内置键盘按键可以输入汉字、数字以及符号。图中所示为连续点击字母“zhong”后，文字区显示10个备选的汉字，用户可以点击向上翻页键或向下翻页键进行翻页。在文字区出现合适的汉字后，用户可以直接点击汉字，或通过数字分区的按键，将汉字输入到文本框中。

系统日历界面

镇痛设备内置有日历功能，该功能用来编辑用户生日等功能。日历界面如图4.10.1所示。

图4.10.1 日历界面

其中日历界面各分区如图4.10.2所示。

图4.10.2 日历界面分区

日历界面各分区的功能如表4.10.1所示。

表4.10.1 日历界面分区功能描述表

| 序号 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年快退按键 | 点击后退10年 |
| 2 | 年后退按键 | 点击后退1年 |
| 3 | 月后退按键 | 点击后退1个月 |
| 4 | 年月显示区 | 用来显示当前选中的年和月 |
| 5 | 月前进按键 | 点击前进1个月 |
| 6 | 年前级按键 | 点击前进1年 |
| 7 | 年快进按键 | 点击前进10年 |
| 8 | 星期显示区 | 显示星期值 |
| 9 | 日期显示区 | 显示日期值 |
| 10 | 退出按键 | 退出日历功能 |
| 11 | 确定按键 | 确定设置的日期 |
| 12 | 周数显示区 | 显示一年中的第几周 |

用户可以根据需要选择合适的日期。

开始/停止计费功能

浓度流量设置功能

参数测量

设备输入氧气和笑气压力监测范围

压力监测范围：0KPa~500Kpa。

压力监测数字显示分辨率：0.01MPa。

压力监测精度：±（20 Kpa +实际读数的8 %）

设备输出混合气体压力（气道压力）监测范围

压力监测范围：-1kPa~1kPa。

气道压力监测最大误差：±（10 Kpa＋4%实际读数）。

气道压力检测数字显示分辨率：1Pa。

氧气和笑气流量监测

流量数值的显示单位：L/min。

总流量的设定范围应是：0~20 L/min。

总流量设定的分辨率：0.1 L/min。

供气流量监测误差：笑气、氧气、混合气体的流量在大于1 L/min时，监测的流量最大误差不得超过±（实际读数的10%）；小于1 L/min时，监测的流量最大误差不得超过±（实际读数的20%）。

笑气、氧气、混合气体流量的显示分辨率：0.1 L/min。

混合气体中笑气浓度监测

混合气体中笑气浓度（用体积百分比V/V表示）的设定范围：0%~70%。

笑气浓度的设定分辨率：1%。

笑气浓度数值在笑气浓度设定过程中可连续显示浓度数值。

混合气体中氧气浓度监测

混合气体中氧气浓度（用体积百分比V/V表示）的设定范围：30%~100%。

氧气浓度的设定分辨率：1%。

氧气浓度的监测误差：≤（2.5%的体积百分比＋气体浓度的2.5%）。

氧气浓度控制误差：≤±5%（体积百分比）

报警功能

报警状态

本章介绍有关报警的一般资料以及报警发生时所应采取的措施。镇痛装置包括技术报警状态和生理报警状态，具体报警项目请见表6.2.1。

报警级别及其设定

镇痛装置可以提供高优先级、中优先级和低优先级的报警。其中高优先级报警表示不可逆转的伤害，在本仪器中属于高级别的报警，需要操作人员立即处理。中优先级报警表示潜在延迟的不可逆转的伤害，即时的可逆转的伤害或者立即的轻微伤害。低优先级报警表示潜在即时或延迟的轻微伤害或不舒服，是一般警告，定义为“一般”，需操作人员引起注意。镇痛装置的报警优先级别定义如下：

表6.2.1 镇痛装置报警优先级别定义表

| 序号 | 报警内容 | 优先级别 | 报警状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧浓度监测值小于30% | 高优先级 | 技术报警状态 |
| 2 | 氧气入口气压低于0.15MPa | 高优先级 | 技术报警状态 |
| 3 | 笑气入口气压低于0.15MPa | 高优先级 | 技术报警状态 |
| 4 | 氧气入口压力高于0.7MPa | 高优先级 | 技术报警状态 |
| 5 | 笑气入口压力高于0.7MPa | 高优先级 | 技术报警状态 |
| 6 | 氧气比例阀没有正常打开 | 高优先级 | 技术报警状态 |
| 7 | 笑气比例阀没有正常打开 | 高优先级 | 技术报警状态 |
| 8 | 氧气浓度实测值和设定值偏差超过30% | 高优先级 | 技术报警状态 |
| 9 | 氧电池失效 | 低优先级 | 技术报警状态 |
| 10 | 内置电池输出电压小于12.5±0.2V | 低优先级 | 技术报警状态 |
| 11 | 内置电池输出电压小于10.5±0.2V | 高优先级 | 技术报警状态 |
| 12 | 电池温度超过60℃ | 高优先级 | 技术报警状态 |
| 13 | 电池脱落 | 低优先级 | 技术报警状态 |
| 14 | 设备风扇卡转 | 低优先级 | 技术报警状态 |
| 15 | 输出气体压力（气道压力）高于0.9kPa | 高优先级 | 技术报警状态 |
| 16 | CPU温度超过80℃ | 高优先级 | 技术报警状态 |

报警方式

报警时，设备会同时发出听觉报警、视觉报警以及文字描述报警，以便操作者根据发生报警的级别及时采取相应的措施。

镇痛装置的报警符合标准《YY 9706.108-2021医用电气设备 第1-8部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：通用要求,医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》。

听觉报警

听觉报警通过设备自带的扬声器发出。

高优先级报警的听觉报警信号中一个脉冲群的脉冲数为10，分为2组，每组5个脉冲数。每组脉冲数的时间间隔较短。

中优先级报警的听觉报警信号中一个脉冲群的脉冲数为3，时间间隔较长。

低优先级报警的听觉报警信号中一个脉冲群的脉冲数为1。

不同优先级报警听觉报警信号的脉冲群详细的定义见表6.3.1.1。该表数据来源于《YY 9706.108-2021》。

表6.3.1.1 听觉报警信号脉冲群定义表

| 特征 | 高优先级报警信号 | 中优先级报警信号 | 低优先级报警信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脉冲群中脉冲数 | 10 | 3 | 1或2 |
| 脉冲间隔(ts)(见下图) |  |  |  |
| 介于第1与第2脉冲间 |  |  |  |
| 介于第2与第3脉冲间 |  |  | 不适用 |
| 介于第3与第4脉冲间 |  | 不适用 | 不适用 |
| 介于第4与第5脉冲间 |  | 不适用 | 不适用 |
| 介于第5与第6脉冲间 | 0.35s~1.30s | 不适用 | 不适用 |
| 介于第6与第7脉冲间 |  | 不适用 | 不适用 |
| 介于第7与第8脉冲间 |  | 不适用 | 不适用 |
| 介于第8与第9脉冲间 |  | 不适用 | 不适用 |
| 介于第9与第10脉冲间 |  | 不适用 | 不适用 |
| 脉冲群间期(tb) | 2.5s~15.0s | 2.5s~30.0s | >15s或不重复 |
| 任何两脉冲振幅的差异 | 最大10dB | 最大10dB | 最大10dB |
| 值介于50ms~125ms之间。 值介于125ms~250ms之间。 一个脉冲群内、的变化范围应不超过±5%，和 中优先级应大于或等于高优先级。 高优先级听觉报警信号的脉冲群间期(tb)不应比中优先级听觉报警信号的脉冲群间期大，中优先级听觉报警信号的脉冲群间期(tb)不应比低优先级听觉报警信号的脉冲群间期大 |  |  |  |

设备前面板提供了声音控制键，用于关闭/开启听觉报警信号。该键不能关闭高优先级听觉信号，只能关闭中优先级和低优先级听觉信号。中优先级和低优先级听觉信号的关闭时长为无限长。通过再次按压声音控制键可切换听觉报警信号的关闭/开启状态。听觉报警信号关闭/开启的状态会在设备主界面的状态栏给出提示，详见4.3.6节。

在多种优先级的报警同时存在时，设备会发出最高优先级的报警信号。

视觉报警

视觉信号通过设备前面板的报警LED发出。报警LED的具体位置参考2.7.2节。

不同优先级的视觉报警信号具体参数见表6.3.2.1。该表数据来源于《YY 9706.108-2021》6.3.2.2.1 表2。

表6.3.2.1 视觉报警信号定义

| 报警类型 | 指示灯颜色 | 闪烁频率/Hz | 占空比/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 高优先级 | 红色 | 1.4~2.8 | 20~60（亮） |
| 中优先级 | 黄色 | 0.4~0.8 | 20~60（亮） |
| 低优先级 | 蓝绿色或黄色 | 连续（亮） | 100（亮） |

在多种优先级的报警同时存在时，设备会发出最高优先级的报警信号。

文字描述报警

为了让操作者更便捷的了解到当前设备的报警源并做出预期的响应，镇痛装置提供了文字描述报警。文字描述报警会在设备主界面的状态栏显示。

各报警项的文字描述内容如表6.3.3.1所示。

表6.3.3.1 各报警项文字描述内容

| 序号 | 报警内容 | 文字描述内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧浓度监测值小于30% | 报警：氧气浓度低于30%，请检查气源！ |
| 2 | 氧气入口气压低于0.15MPa | 报警：氧气输入压力过低，请检查氧气气源！ |
| 3 | 笑气入口气压低于0.15MPa | 报警：笑气输入压力过低，请检查笑气气源！ |
| 4 | 氧气入口压力高于0.7MPa | 报警：氧气输入压力过高，请检查氧气气源！ |
| 5 | 笑气入口压力高于0.7MPa | 报警：笑气输入压力过高，请检查笑气气源！ |
| 6 | 氧气比例阀没有正常打开 | 报警：氧气比例阀未正常打开，请联系厂家处理！ |
| 7 | 笑气比例阀没有正常打开 | 报警：笑气比例阀未正常打开，请联系厂家处理！ |
| 8 | 氧气浓度实测值和设定值偏差超过30% | 报警：氧气/笑气浓度不符合设定值，请检查气源！ |
| 9 | 氧电池失效 | 报警：氧电池有可能失效，请联系厂家处理！ |
| 10 | 内置电池输出电压小于12.5±0.2V | 报警：电池电量低，请尽快插上电源！ |
| 11 | 内置电池输出电压小于10.5±0.2V | 报警：电池电量极低，请尽快插上电源！ |
| 12 | 电池温度超过60℃ | 报警：电池温度太高，请检查运行环境并暂时关闭设备！ |
| 13 | 电池脱落 | 报警：电池脱落，请尽快联系厂家！ |
| 14 | 设备风扇卡转 | 报警：风扇卡转，请尽快联系厂家！ |
| 15 | 输出气体压力（气道压力）高于0.9kPa | 报警：输出压力过高，请检查气路是否被堵塞！ |
| 16 | CPU温度超过80℃ | 报警：CPU温度过高，请检查设备运行环境！ |

在多种优先级的报警同时存在时，设备会发出最高优先级的报警信号。

维护和清洁

可拆卸部分

病人呼吸回路。

病人呼吸回路的安装和拆卸

- 安装方法：详见3.4.6节。

- 拆卸方法：手握呼吸回路轻轻往外拔出。

呼吸气囊安装和拆卸

- 安装方法：详见3.4.5节。

- 拆卸方法：手握呼吸气囊轻轻往下拔出。

面罩的安装和拆卸

- 安装方法：详见3.4.7节。

- 拆卸方法：手握面罩轻轻往从呼吸回路连接处拔出。

镇痛装置主机的保养方法

主机保养周期

主机保养周期：六个月。

主机保养方法

当镇痛装置需要清洁的时候，首先，切断电源，拔下主机的市电插头，断开网电源连接。然后，用软布蘸温肥皂水擦拭镇痛装置表面，然后用干布擦干净，注意不要让液体流入内部。

主机的检查、保养和维修：需由本公司授权人员进行。

切勿对镇痛装置进行高温高压消毒，切勿将镇痛装置浸泡在任何液体中。 切勿将任何液体泼洒在镇痛装置上，勿让液体流入设备接口内。 对本镇痛装置需要消毒的部分进行消毒时，温度不能超过160℃（275°F）。 当发现镇痛装置有损害或功能异常时，请停止使用并联系专业人员检修。 在使用过程中，若发现电池不能正常工作，电池泄露等情况，应立即停止使用，并联系生产厂家。

可充电电池保养周期、方法

长期不使用该产品时，建议每三个月对电池进行一次充电。

可充电电池型号：C09TN-0013。

可充电电池规格：11.1V，5200mAh。

可充电电池识别标记：电源板连接器J5，连接器J5旁有识别标记“BAT”。

可充电电池具有超温和过流保护功能，在正常使用过程中不会出现危险情况；可充电电池不允许操作者更换，若需更换，请及时联系生产厂家，经厂家专业人员更换。 未经充分培训的人员替换电池会导致危险(源)(诸如超温、着火或爆炸)。

主板电池保养周期、方法

主板电池型号：CR2032。

主板电池识别标记：“BT1 2032*1”。

主板电池输出电流有限，在正常使用过程中不会出现危险情况；主板电池不允许操作者更换，若需更换，请及时联系生产厂家，经厂家专业人员更换。 未经充分培训的人员替换电池会导致危险(源)(诸如超温、着火或爆炸)。

配套呼吸回路及呼吸面罩的建议消毒方法

应使用下列化学品为基础的消毒剂

- 乙醛

- 乙醇

- 四元氨基化合物

消毒方法

温热消毒

- 只使用清洁剂

- 93℃高温下10分钟

注：若选用一次性产品，使用后可直接销毁，不用作以上方式处理。

配套气瓶的检验和保养方法

若使用者具备气瓶定期检验的技术条件和资格，请按《气瓶安全监察规程》要求对气瓶进行定期检验和保养；若使用者不具备气瓶定期检验的技术条件和资格，请委托具备气瓶定期检验技术条件和资格的气瓶定期检验站对气瓶进行定期检验和保养。检验周期不得低于3年一次。

镇痛装置温升和耐燃性说明

1) 正常使用状态下，环境温度为25℃时，镇痛装置内部部件最高温度为65℃。

2) 正常使用状态下，环境温度为40℃时，镇痛装置内部部件最高温度为75℃。

3) 正常使用状态下，环境温度为5℃～40℃时，操作者所接触的按钮、旋钮的可触及表面的温度小于41℃。

4) 正常使用状态下，环境温度为5℃～40℃时，镇痛装置的温升或者可能出现的火花不会导致镇痛装置燃烧。

维修和技术支持

本设备已通过出厂检验和校正，设备出现故障应请本公司授权人员进行维修。

客户支持

技术支持电话：0571-88577072；

售后热线：400-8232386；

或者与代理商或经销商联系。

环境保护

如选用一次使用的产品的可拆卸部分，使用后可根据相关管理规定直接销毁处理；包装材料应放在儿童无法触及的地方或按照相关环保规定处置。镇痛装置的配件到达其使用寿命后，应遵循同类产品的弃置方法处理；排放的输入气体不会污染环境，但是环境必须通风，否则排放的氧气、笑气由于助燃作用可能造成火警危险。

故障现象及排除方法

常见故障及排除方法

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 无法开机，未连接网电源 | 电池电量耗尽，且网电源未连接 | 连接网电源 |
| 无法开机，已连接网电源 | 1) 市电电源插头松脱 2) 市电总开关未打开 3) 市电总开关保险丝熔断 | 1) 重插市电电源插头 2) 打开市电总开关 3) 更换市电总开关保险丝 |
| 开机自检失败 | 某自检项测试失败 | 按照屏幕提示排除故障或联系售后服务 |
| 设备报警 | 某报警项被触发 | 按照屏幕提示排除故障或联系售后服务 |
| 设备无混合气体输出 | 1) 设备未处于运行态 2) 流量设置过低 | 1) 设置设备开始运行 2) 调节流量 |
| 气流量太小 | 1) 混合气体出口堵塞 2) 流量设置过低 | 1) 疏通混合气体管路 2) 调节流量 |
| 气流量太大 | 1) 流量设备太大 2) 其他原因 | 1) 根据气囊膨胀程度调节流量 2) 联系售后服务 |
| 电池不能充电 | 电池故障 | 联系售后服务 |

电磁干扰

吸入笑气镇痛装置属于非生命支持设备，其基本功能包括混合气体流量控制，混合气体中的笑气浓度控制及测量。

电磁兼容是指一种产品，设备或者系统在其使用场所存在电磁现象时，能够正常工作且不给其他工作环境带来过度电磁干扰的能力。

电磁抗干扰是指一种产品、设备或者系统在有电磁干扰存在时能够正常工作的能力。

电磁辐射是指一种产品、设备或者系统给使用环境带来过度电磁干扰的能力。

您的吸入笑气镇痛装置符合现有的电磁兼容性的要求。在电磁场存在时使用该镇痛系统时会导致系统性能的瞬间降级。如果这种现象经常发生，建议您对使用镇痛系统的环境进行检查，以确定辐射源。这种辐射可能来自于与本诊断系统同室或者其隔壁的其它电磁设备。便携式和移动式射频通讯设备可能影响医用电气设备的性能。本机可能受到的电磁干扰为：

1) 高频率电干扰，如包括主机系统自身产生的干扰或者来自诸如与系统连接的电外科学仪器的干扰；

2) 外界光辐射；

3) 传感器安装不当或与客体接触位置不当。

如果以上及其它电磁干扰对系统的治疗造成了影响，则可能需要将您的吸入笑气镇痛系统移到其它地方。

本系统符号国家标准《YY 9706.102-2021医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》中关于辐射和电磁干扰的标准。根据这个标准吸入笑气镇痛系统适用于所用的设施。包括住宅设施和那些直接与用于民用建筑的公用低电压电源网络连接的设施。

医用设备具有专用的EMC预防措施，因此需要参照镇痛装置的随机文件中描述的EMC信息进行安装和使用。 除设备或系统的制造商作为内部元器件的备件出售的换能器和电缆外，使用规定外的附件、换能器和电缆可能导致设备或系统发射的增加或抗扰度降低。

镇痛装置设计用于表9.2指定的电磁环境中。客户或用户应确保在这样的环境中使用该诊断系统。

表9.1 电磁发射

| 指南和制造商的声明——电磁发射 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 样机C600型吸入笑气镇痛装置预期在下列规定的环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用 |  |  |
| 发射试验 | 符合性 | 电磁环境 |
| 射频发射GB4824 | I 组 | 吸入笑气镇痛装置仅为其内部功能而使用射频能量。因此，它的射频发射很低，而且对附近电子设备产生干扰的可能性小。 |
| 射频发射GB4824 | A类 |  |
| 谐波发射 GB17625.1 | 不适用 |  |
| 电压波动/闪烁发射 GB17625.2 | 不适用 |  |
| 注：必须验证屏蔽场所的实际射频屏蔽效能和射频滤波衰减以确保其满足或超过规定的最小值。 |  |  |

表9.2 抗电磁干扰

| 指南和制造商的声明——电磁抗扰度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样机C600型吸入笑气镇痛装置预期在下列规定的环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用 |  |  |  |
| 抗干扰测试 | IEC60601测试电平 | 符合电平 | 电磁环境指南 |
| 静电放电 GB/T 17626.2 | ± 6kV 接触放电 ± 8kV 空气放电 | ± 6kV 接触放电 ± 8kV 空气放电 | 地面应该是木板、混凝土，瓷砖。如果地面铺设的是合成材料，则相应的湿度应该至少为30%。 |
| 电快速瞬变 脉冲群 GB/T 17626.4 | ± 2kV 对电源线 ± 1kV 对输入/输出线 | ± 2kV 对电源线 不适用 | 主电源性质应该是通常的商用或医院用电源。 |
| 浪 涌 GB/T 17626.5 | ±1kV 线对线 ±2kV 线对地 | ±1kV 线对线 ±2kV 线对地 | 主电源性质应该是通常的商用或医院用电源 |
| 电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T 17626.11 | < 5% UT，持续0.5周 （在UT上，>95%的暂降） , 40%UT，持续5周 （在UT上，60%的暂降） 70%UT，持续25周 （在UT上，30%的暂降） <5%UT，持续5秒 （在UT上，>95%的暂降） | < 5% UT，持续0.5周 （在UT上，>95%的暂降） , 40%UT，持续5周 （在UT上，60%的暂降） 70%UT，持续25周 （在UT上，30%的暂降） <5%UT，持续5秒 （在UT上，>95%的暂降） | 主电源性质应该是通常的商用或医院用电源。 |
| 工频磁场（50Hz/60Hz） GB/T 17626.8 | 3A/m | 0.3A/m | 工频磁场应具有在典型的商用或医院环境中典型场所的工频电磁场水平特征。 |
| 注：UT是指施加试验电压前的交流电网电压。 |  |  |  |

吸入笑气镇痛系统的电源软电线长度不应超过3m。

表9.3 辐射和传导

| 指南和制造商的声明——电磁抗扰度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样机C600型吸入笑气镇痛装置预期在下列规定的环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用 |  |  |  |
| 抗干扰测试 | IEC60601测试电平 | 符合电平 | 电磁环境指南 |
| 射频传导 GB/T 17626.6 射频辐射 GB/T 17626.3 | 3V(有效值) 150kHz～80MHz 3V/m 80MHz～2.5GHz | 3V (有效值) 3V/m | 便携式及移动通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近吸入笑气镇痛装置的任何部分使用包括电缆，该距离的计算应使用与发射机频率相对应的公式。 推荐隔离距离为 d= 1.2 d=1.2 80MHz～800MHz d=2. 800MHz～2.5GHz 式中：P - 由发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位。 d -推荐隔离距离,以米（m）为单位。 固定式射频发射机的场强，通过对电磁场所的勘测来确定，在每个平率范围都应比符合电平低。在标志下列符号的设备附近可能出现干扰。 |
| 注1：在80MHz～800MHz的频率上，应采用较高频段的公式。 注2：这些指南可能不适合所有情况。电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。 |  |  |  |
| *固定式发射机，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测得样机所处场所的场强高于上述射频符合电平，则应观察样机以验证其能正常运行。如果观察到不正常的性能，则补充措施可能是必须的。比如重新调整样机的方向或位置。 *在150KHz～80MHz整个频率范围内，场强应该低于3V/m。 |  |  |  |

表9.4 推荐隔离距离

| 便携式及移动式射频通信设备和C600型样机的推荐隔离距离 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样机预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大输出功率，样机的购买者或使用者可通过维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和样机之间的最小距离来防止电磁干扰 |  |  |  |
| 发射机最大额定输出功率 W | 对应发射机不同频率的隔离距离 |  |  |
|  | 150kHz～80MHz d = 1.2 | 80kHz～800MHz d = 1.2 | 800MHz～2.5GHz d = 2.3 |
| 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| 0.1 | 0.38 | 0.38 | 0.73 |
| 1 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| 10 | 3.8 | 3.8 | 7.3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| 对于上表为列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离d,以米（m）为单位。能用对应发射机频率栏中的公式确定，这里P是由发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位。 注1：在80MHz～800MHz的频率上，应采用较高频段的公式。 注2：这些指南可能不适合所有情况。电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。 |  |  |  |

表9.5 基本性能

| 名称 | 具体描述 | 测试、验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 市电供电 | 正常显示，控制功能正常。 | 目测观察。 |
| 电池供电 | 正常显示，控制功能正常。 | 目测观察。 |

表6 电缆信息

| 名称 | 电缆长度（m） |
| --- | --- |
| AC电源线 | 2.0 |